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机动车检验机构排放检验设备和人员能力

现场评审报告（样张）
	被评审机构：
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《机动车检验机构排放检验设备和人员能力现场评审指导书》审查表
	序号
	分类
	审查内容
	审查结论
	不符合描述

	
	
	
	符合
	不符合
	

	1
	通用要求

	1.1
	通用要求
	依据其申请的检验检测能力范围配备相匹配的检验设备和配套软件。应至少包括移动外观检验设备、车载诊断系统(OBD)诊断仪、排气污染物检测设备（底盘测功机、排气分析仪、气象站等）、数据采集和处理（控制计算机及配套软件）、视频监控装置、周期核查和设备日常检查等过程必要的设备与设施。
	√
	
	

	l.2（1）
	
	检测设备未与检验无关物品连接，线路管路符合“明管明线”要求。
	
	
	

	2
	检验检测设备（对不同厂家或型号的设备分别开展以下验证）

	2.1（3）
	汽油车排气分析仪
	检定结果是否从公示信息系统查询到。
	
	
	

	2.2（1）
	
	检定证书是否完整，包括检定依据准确(JJG 688)，检定项目、内容全面（包括分辨力、示值误差稳定性、重复性、响应时间等，如项目不全，追溯至首次检定证书），检定机构资质符合要求，检定结果是否直接溯源到社会公用计量标准。
	
	
	

	2.3
	
	能够测量HC、CO、CO2、NO、02五种气体浓度，测量范围和示值允许误差符合GB 18285-2018附录B.5.3.2（稳态工况法）要求。
	
	
	

	2.4
	
	采样管长度小于7.5m，采样管路包含取样探头、取样管、过滤器等。取样探头的长度应保证能插入汽车排气管中 400mm以上。取样探头应为挠性管，且带有位置固定装置。采样管路应避免泄露、弯折、堵塞等。
	
	
	

	2.5（1）
	
	排气分析仪进行物理隔离
	
	
	

	2.6（1）（2）
	
	应现场开展以下分析仪性能检查：
l)单点检查和响应时间检查结果满足GB18285—2018附件BB.2.1规定要求；
2)进行五点检查满足GB18285-2018附件BB.2.2规定要求。
	
	
	

	2.7（3）
	柴油车氮氧化物分析仪
	校准结果是否从公示信息系统查询到。
	
	
	

	2.8（1）
	
	校准证书是否完整，计量校准依据准确(JJF1873)，校准项目、内容全面（包含：示值误差、重复性、响应时间、转化率等），计量校准机构资质符合要求，校准结果是否直接溯源到社会公用计量标准。
	
	
	

	2.9
	
	氮氧化物分析仪量程和准确度符合GB3847-2018附录B.3.4.5 要求。
	
	
	

	2.10
	
	采样管长度小于7.5m，采样管路包含取样探头、取样管、过滤器等。取样探头的长度应保证能插入汽车排气管中400mm以上。取样探头应为挠性管，且带有位置固定装置，测试期间将探头固定在排气管上。采样管路应避免泄露、弯折、堵塞等。
	
	
	

	2.11（1）（2）
	
	现场开展分析仪性能检查：
l)进行单点检查和响应时间检查，结果满足GB3847—2018附件BB.3.1规定要求；
2）进行五点检查，结果满足GB3847—2018附件BB.3.2规定要求；
3）现场进行NOx转化效率检查（如适用），转化效率≥90%。
	
	
	

	2.12（3）
	不透光烟度计
	检定结果是否从公示信息系统查询到。
	
	
	

	2.13（1）
	
	检定证书是否完整，检定依据准确(JJG976），检定项目全面（如示值范围、分辨力、示值误差、重复性、仪器漂移、响应时间、示值不一致性等，如项目不全，追溯至首次检定证书），检定机构资质符合要求，检定结果是否直接溯源到社会公用计量标准。、
	
	
	

	2.14
	
	采样管长度应小于3.5m，采样管路包含取样探头、取样管等。采样探头的长度应保证能插入汽车排气管中400mm以上。
	
	
	

	2.15（2）
	
	现场进行零点、满量程点以及标准滤光片量距点检查。
	
	
	

	2.16（3）
	汽油车底盘测功机
	校准结果是否从公示信息系统查询到。
	
	
	

	2.17（1）
	
	校准证书是否完整，校准依据准确(JJF1221)，校准项目、内容全面（如滚简装置、速度、扭力、基本惯量、加载滑行时间、内部损耗功率、加载响应时间等），校准机构资质符合要求，校准结果是否直接溯源到社会公用计量标准。
	
	
	

	2.18（1）（2）
	汽油车底盘测功机
	现场开展底盘测功机性能检查：
l)进行滑行测试，测试结果满足GB18285—2018附录B.5.1.4要求；
2)依标准要求进行附加损失测试，摩擦损失功率满足GB18285一2018附件BB.1.2要求；
3)进行力传感器检查，实测值与标称值的偏差不超过±1%;
4)进行转鼓转速检查，检查用转速表与测功机显示转速偏差，折算为转鼓表面速度偏差不得超过：稳态工况法0.5km/h，简易瞬态工况法0.2km/h;
5)进行负荷准确度检查，结果满足GB18285-2018附录B.5.1.4.3要求；
6)进行响应时间检查，结果满足GB18285—2018附录B.5.1.4.4要求；
7)进行变负荷滑行检查，结果满足GB18285—2018附录B.5.1.4.5要求。
	
	
	

	2.19（3）
	柴油车底盘测功机
	校准结果是否从公示信息系统查询到。
	
	
	

	2.20（1）
	
	校准证书是否完整，计量校准依据准确(JJF1221)，校准项目、内容全面（如滚筒装置、速度、扭力、基本惯量、加载滑行时间、内部损耗功率、加载响应时间等），校准机构资质符合要求，校准结果是否直接溯源到社会公用计量标准。
	
	
	

	2.21（1）（2）
	柴油车底盘测功机
	现场开展底盘测功机性能检查：
l)进行滑行测试（负荷精度测试），测试结果满足GB3847—2018附件BB.1.6要求；
2)进行附加损失测试，摩擦损失功率满足GB3847—2018附件BB.1.5要求；
3)进行静态力（扭矩／力）检查，实测值与标称值偏差不超过±2%，满足GB3847—2018附件BB.1.3要求；
4)进行测功机速度测试，推荐的车速分别为：20km/h,40km/h,60km/h,80km/h，速度测试精度应当在0.2km/h之内，结果满足GB 3847—2018附件BB.1.4要求；
5)进行响应时间检查，结果满足GB3847-2018附件BB.1.7要求；
6)进行变负荷滑行检查，结果满足JJF1221—2025第5.7条；
7)按照GB 3847—2018中附录B.4.3.1要求，对试验样车进行3次峰值功率的平行检测。检测结果应当满足下列要求，VelMaxHP的变化不应超过3次平均值的±2.0%，而且最大功率读数不得超过最小功率读数的105.0%。
	
	
	

	2.22（3）
	OBD诊断仪
	校准证书符合相关标准要求并能够从公示信息系统查询到。
	
	
	

	2.23（1）（3）
	
	数据流传输一致性、采集时间、车辆信息检查功能、故障信息读取功能、就绪状态描述功能、IUPR率数据记录功能及支持通讯协议类型等项目符合相关标准规范要求。
	
	
	

	2.24（2）
	OBD诊断仪
	通过OBD诊断仪与车辆连接，验证OBD诊断仪是否具备快速检查功能，验证OBD诊断仪检查结果与系统上报结果是否一致。
	
	
	

	2.25（2）
	
	通过OBD诊断仪与车辆连接，现场验证OBD诊断仪是否可读取车辆VIN码、CALID、CVN、负荷、发动机转速、油温等关键信息，验证读取的VIN、发动机转速、油温是否与实车一致。
	
	
	

	2.26（3）
	
	采用OBD诊断仪校准装置，确认数据流传输一致性、故障信息读取、就绪状态描述及支持通讯协议类型等。
	
	
	

	2.27
	气象站
	校准依据准确(JJF2214)，校准项目全面；气象站安装位置符合HJ1237第4.2.4.3条要求。
	
	
	

	2.28
	发动机转
速计
	校准依据准确(JJF1375)，校准项目全面（如测量范围、分辨力、示值误差、重复性、示值稳定时间等）。
	
	
	

	3
	标准物质和其他计量器具

	3.1
	滤光片、砝码、转
速表
	配备合理数量的标准滤光片和测功机标定用标准砝码、转速表，并按要求进行计量检定或校准，计量确认满足预期使用要求，且在有效期内使用。
	
	
	

	3.2
	零点标准气体发生器（如有）
	校准依据准确(JJF2159)，校准项目全面（如体积分数偏差和重复性，发生器净化恢复能力等）
	
	
	

	3.3
	标准气体
	标准气体配备满足GB18285一2018附件BB.2、GB3847-2018附件BB.3标准规定标准气体要求，并具备标准物质证书，在有效期内使用。
	
	
	

	4
	检测软件

	4.1（2）
	软件及程序设置
	设备日常检查项目及周期设置至少满足HJ1237—2021附录A要求。
	
	
	

	4.2（2）
	软件及程序设置
	分析仪单点检查数据应按照规定频率保存全过程连续数据，检查结果记录无删除修改功能。
	
	
	

	4.3（1）（2）
	软件及程序设置
	验证是否符合标准中的设备锁止或检测终（中）止要求。
应至少进行以下验证：
l)排气分析仪：
—进行单点检查时，通过调整分析仪标准值设置，验证检查不合格时系统锁止功能；
一进行低流量指示验证时，通过弯折等方式调整管路流量，验证流量低于分析仪设计的规定最小值时系统锁止功能；
—进行采样系统泄漏检查时，通过人为制造管路泄漏，验证泄漏检查功能及泄漏检查不通过时系统锁止功能；
—排气污染物检测过程中通过人为拔管等方式，验证CO₂浓度异常监测功能和程序中止功能；
2)不透光烟度计：
－使用滤光片进行零点和量距点检查，验证零点和量距点检查失败检测程序中止功能；
3)底盘测功机：
—进行稳态工况法检测过程中，通过人为调整车速超出规定速度控制要求，验证程序是否能够中止。
	
	
	

	4.4
	软件及程序设置
	具备电子档案记录功能，调取记录确认是否具备定期检查、每日自检和每次检测前设备校正的时间，设备组件更换、清洁、加固或者调整的时间、项目、内容，标准物质购置时间、有效期和使用记录。
	
	
	

	4.5
	检测过程
数据
	调取检测记录报告和过程数据记录，确认检测过程数据应按照规定频率保存全过程连续数据，且排放检测过程数据与OBD过程数据实现时间对齐，记录和输出内容符合GB18285—2018附录A.5或附件BC或附件FB.6、GB3847—2018附录A.5或附录B.6或附件EB.6要求，检测过程数据未进行修约。
	
	
	

	4.6（3）
	网络设备
及软件
部署
	l)网络设备应登记物理地址，并与网络拓扑图一致。
2)软件在实际运行环境中不应包含GB/T43499-2023附录表A.1所列典型缺陷，工位机软件部署明确运算包与数据包，运算包应取唯一性标识（哈希值）。（可由机构提供第三方测评报告或自测报告，报告应包括运算包版本号、哈希值、网络拓扑图以及软件规范性测试结果。）
	
	
	

	5
	视频监控设备

	5.1
	视频监控布置


	外观检验区域内是否配备全景摄像机，能够监测到整个外观检验区域情况。
	
	
	

	5.2
	
	每条检测线是否至少安装两路视频监控装置，按对角线布置。视频监控装置能清晰拍摄车辆前部车牌号码、车辆排气管以及检测过程中取样管插入车辆排气管的全部过程。
	
	
	

	5.3
	
	柴油车、重型燃气车检测线配备移动式摄像机。
	
	
	

	5.4
	
	检测线设备操作区域应安装视频监控设备，能清晰监视并能分辨设备操作计算机显示器显示的内容、检验设备控制软件操作等。
	
	
	

	5.5（3）
	
	检测线设备存放区安装视频监控设备的，摄像头应正对分析仪主机显示屏界面，应能清晰监视和采集检验过程中检验设备运行情况。
	
	
	

	5.6
	
	检测过程视频接入服务大厅，实时显示检测过程。
	
	
	

	5.7
	视频要求
	调取监控记录，确认监控视频保证连续不中断，记录检测设备启动、设备检查校正、车辆排放检测和待检测、系统关机等全部过程。
	
	
	

	6
	人员能力

	6.1（1）（2）
	操作技能
	授权签字人可按标准规范要求完成外观检验、OBD检查、排气污染物检测。应至少进行以下演示试验操作：
1)外观检验：汽、柴油车中随机挑选一辆；
2)0BD检查：汽、柴油车中随机挑选一辆；
3)排气污染物检测：汽油车简易工况法一辆、柴油车加载减速法一辆，双怠速法及自由加速法中随机挑选进行一种。
	
	
	

	6.2（1）（2）
	
	检测员可按标准规范要求和岗位职责范围至少完成外观检验、OBD检查、排气污染物检测中一项演示试验操作：
l)外观检验：汽、柴油车分别挑选一辆；
2)0BD检查：汽、柴油车分别挑选一辆；
3)排气污染物检测：汽油车简易工况法一辆、柴油车加载减速法一辆，双怠速法及自由加速法中随机挑选进行一种。
	
	
	

	6.3（1）（2）
	
	技术负责人、检测员按照岗位职责范围，对机构仪器设备开展日常检查、维护。应至少进行以下演示试验操作：
l)排气分析仪：泄漏检查、单点检查、响应时间检查（汽、柴油排气分析仪随机挑选一台）、NOx转化效率检查（如有）； 
2)底盘测功机：滑行测试、附加损失测试、负荷准确度检查、响应时间检查、变负荷滑行检查（汽、柴油车底盘测功机随机挑选一台）。
	
	
	

	(通过（不符合项：0项）、(不通过（不符合项：少于或等于5项）、(不通过（不符合项：多于5项）

	技术专家（签字）：
	日期：


按照《山西省机动车排放检验机构现场评审工作指南》规定的方法逐项审查和留存相关资料，本报告表只记录审查结论。
